15. Свидетельство о приемке.

Терминал весоизмерительный ТВ-008.

Заводской номер _______________

соответствует техническим характеристикам

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________

### Представитель ОТК завода

М. П.

Терминал весоизмерительный  типа  “ТВ-008” для  измерения прихода, расхода жидкости в емкостях до 150 тонн.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Настоящий паспорт распространяется на терминал

весоизмерительный серии ТВ - 008 (в дальнейшем -

терминал), изготовленный на ХНПКФ "Промэлектроника".

С о д е р ж а н и е.

Страница №

- Меры безопасности	2.

- Назначение, и физика работы	3.

- Комплект поставки	3.

- Основные технические характеристики	3.

- Устройство и работа	4.

5.1 Подготовка	4.

5.2 Сварка	4.

5.3 Упаковка при транспортировке	4.

5.4 Монтаж электронной части весов	5.

- Терминал весоизмерительный	6.

6.1 Устройство и работа	6.

6.2 Описание функций	8.

- Программирование и настройка терминала	9.

- Пояснения	9.

- Калибровка (масштабирование)	13.

- Указания по эксплуатации терминала	14.

- Указания мер безопасности при работе с терминалом	14.

12   Техническое обслуживание	15.

13 Периодическая перекалибровка	15.

14 Гарантийные обязательства	15.

15 Свидетельство о приемке	16.

16 Адрес	16.

Пожалуйста, обратитесь к этому руководству перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием Вашей тензометрической системы взвешивания для измерения прихода, расхода жидкости. Соблюдение требований этого руководства будет гарантировать быструю установку и бесперебойную работу изделия, с высокой точностью.

1. Меры безопасности.

Необходимо соблюдать меры безопасности, для гарантии персональной безопасности. Защитите изделие и связанное с ним оборудование в соответствии с уровнем безопасности, который необходимо соблюсти. (См. П. 11). Тензометрическая система взвешивания должна быть установлены, и использоваться в соответствии с этим руководством, квалифицированным персоналом, соблюдая соответствующие стандарты и правила техники безопасности.

12. Техническое обслуживание.

Периодически проверяйте дозирующее устройство на отсутствие материала, грязи и пыли на тензодатчиках и весоизмерительной части. Недопустимо залегание материала между весоизмерительной частью и корпусом дозатора на гибкой вставке и т. п. С тензодатчиков следует удалять пыль и грязь сжатым воздухом во избежания повреждения защитной гофры. Все техническое обслуживание и ремонт должны выполнятся квалифицированным персоналом и соответствующей безопасностью. Обратите внимание на то, что пользователь ответственен за все изменения конструкции.

13. Периодическая перекалибровка.

Если дозатор должным образом установлен, то уход нуля и перекалибровка будут требовать мало внимания. Однако чтобы поддержать точность Вашего дозирующего устройства необходимо периодически производить перекалибровку. Частота перекалибровки сильно зависит от приложения, в котором используется дозатор и серьезность его эксплуатационного режима. Первоначально пока служащие не имеют должного опыта, возможны частые перекалибровки при появлении замечаний и отклонений.

14. Гарантии  изготовителя  (поставщика).

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу прибора в течение 12 месяцев со дня введения в эксплуатацию и осуществляет безвозмездный ремонт, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их техническим условиям.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

1. нарушениях правил хранения и эксплуатации терминала;

2. нарушениях правил ухода за терминалом;

3. отсутствии или нарушении пломбы завода-изготовителя.

Внимание.  Пользователь полностью ответственен за механическую поломку тензодатчика(ов).

Команда, посылаемая из ЭВМ :        Сообщение, получае- мое ЭВМ  из ТЕРМИНАЛА

в ответ на команду:

Запрос Веса          - 'TxW' ;               DDDDD ;

Запрос Суммар.Итога - 'TxP' ;               DDDDD ;

Запрос Суммар.Веса  - 'TxF' ;               DDDDD ;

Задать Остаток      - 'TxK'  +

DDDDDDDD ;

Запрос Остатка      - 'TxM' ;               DDDDD ;

Запрос Предела      - 'TxJ' ;               DDDDD ;

Задать Предел       - 'TxI'  +

DDDDDDDD ;

Запрос Дозы         - 'TxN' ;               DDDDD ;

Задать Дозу         - 'TxL'  +

DDDDDDDD ;

Обнулить Итог       - 'TxB' ;

Обнулить            - 'TxO' ;

Стоп                - 'TxG' ;

Пуск                - 'TxH' ;

Где x - номер ТЕРМИНАЛА(символьный вид) ;

D - цифры (символьный вид) ;

10. Указания по эксплуатации терминала.

10.1. Во избежание потери информации, записанной в ПЗУ весового терминала, выполнение электросварочных работ вблизи прибора не допускается. Сварочные работы в помещении с установленным прибором производить с использованием специального “нулевого” провода, идущего от трансформатора, при вынутом из розетки шнуре питания терминала.

10.2. Запрещается заливать весоизмерительный терминал водой.

10.3. Оберегать прибор от механических повреждений и динамических воздействий.

11. Указание мер безопасности при работе с терминалом.

Опасным при работе с весоизмерительным терминалом является поражающее действие электрического тока. Электрическое сопротивление и электрическая прочность изоляции цепей и питания между собой и относительно корпуса должны соответствовать ГОСТ 12997. Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 20 Мом при нормальных условиях.

Категорически запрещается работа весоизмерительного терминала с открытой крышкой корпуса.

Ремонт прибора, подключение и отключение кабелей должно проводиться при отключённом сетевом напряжении питания.

2. Назначение и физика работы.

# Терминал весоизмерительный, далее терминал,

осуществляет; точное взвешивание, автоматическое и (или) ручное дозирование жидкости, учет прихода, расхода и сохраняет результаты в энергонезависимой памяти, управляет внешними исполнительными устройствами, может разрешать (запрещать) их работу. Терминал имеет возможность подключения в информационную сеть предприятия.

3. Комплект поставки.

1. Терминал весоизмерительный	1 шт.

2. Тензодатчики	(согласно техзадания)

3. Блок управления весами	1 шт.

4. Индуктивные датчики положения задвижек	2 шт.

5. Техническое описание и инструкция по

эксплуатации	1 шт.

6. Программное обеспечение в зависимости от модификации

весов	(согласно техзадания).

4. Основные технические характеристики.

1. терминал весовой предназначен для работы с тензодатчиками, имеющими входное электрическое сопротивление, не менее	100 Ом

2. выходное электрическое сопротивление, не более	1 кОм

3. рабочий коэффициент передачи	(1-3) мВ/В

4. номинальное напряжение питания	(3-9) В

5. время прогрева весов до рабочего состояния, мин.	15

6. допустимая перегрузка весов, не более, % от НПВ	25

7. диапазон выборки массы тары, % от НПВ	100

8. вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 	УХЛ 4.1

Условия эксплуатации:

1. температура окружающего воздуха, (С 	-10...+55

2. относительная влажность при 25(С, % 	0(98

3. атмосферное давление, кПа  или  мм. рт. ст.	84(107 или 630(800

4. внешние вибрационные воздействия с частотой от 5 до 20 Гц с виброускорением, не более, м/с	1,2(10

5. шкала прибора, НПВ (100(50000)(10-n где 	n=0,1,2,3,4

6. дискретность отсчёта, d 	1(100

7. нелинейность, не более 	0,03 % (от шкалы)

8. длительность цикла измерения, ms от 	10

9. приведённый к шкале температурный уход (на 10(С) нуля, не более 	0,03 %

10. количество разрядов индикатора 	2 ( 16.

11. диапазон изменения цифровых установок	0...65535

12. прибор имеет, сбрасываемый по паролю счётчик общего количества продукта с разрядностью цифр	6

Дополнительно:

Длина соединительного кабеля между тензодатчиком (амии)

и прибором, не более м. 	100

Потребляемая мощность прибора, не более ВА 	10

Электрическое питание прибора осуществляется от сети

однофазного переменного тока напряжением 	220В

с отклонением 	 +25В и - 35В с частотой (50+-1)Гц

Время непрерывной работы 	 не ограничено

Тип памяти для хранения данных 	FLASH

Связь с ПЭВМ	один канал RS 232

Скорость передачи данных	4800 бод.

5. Устройство и работа.

5.1 Подготовка и установка.

Подготовьте место для установки тензометрической системы взвешивания согласно чертежам и инструкциям. Место расположения прибора должно быть удобно для эксплуатации и настройки, и не находиться рядом с мощным электрическим оборудованием. При монтаже консультируйтесь с инженерами предприятия изготовителя. При распаковке избегайте подвергать изделие механическому удару. Механический удар может вызвать повреждение приборов.

Обратите особое внимание, чтобы ни что не мешало весоизмерительной тензометрической системе, как в состоянии покоя, так и во время работы. Во избежание потери информации, записанной в ПЗУ весового терминала, выполнение электросварочных работ вблизи прибора не допускается. Сварочные работы в помещении с установленным прибором производить с использованием специального “нулевого” провода, идущего от трансформатора, при вынутом из розетки шнуре питания терминала.

5.2 Сварка.

Все сварочные работы на весах проводить при вынутом (тых) тензодатчике (ах) из силопередающих узлов встройки. Ни в коем случае не допускать протекания сварочного тока через тензодатчик (и).

5.3 Упаковка при транспортировке.

Во время транспортировки приборы упаковываются в мягкую тару, чтобы минимизировать ударные и вибрационные воздействия. В любом случае, их не следует подвергать излишним нагрузкам и вибрации при транспортировке.

5.4 Монтаж электронной части весов.

После установки ёмкости на место её работы, необходимо подключить тензодатчик (и) к терминалу, ввернув разъем тензодатчиков в соответствующее гнездо на корпусе прибора. Далее подключите исполнительные внешние устройства и питание для прибора 220 V на клемную колодку блока управления, или ввернув в него соответствующие разъёмы.

СТРЕЛКА ВВЕРХ – НИЖНИЙ КРАН   ЗАКРЫТ

СТРЕЛКА ВНИЗ   – НИЖНИЙ КРАН    ОТКРЫТ

9. Калибровка (масштабирование).

При включении терминал на несколько секунд входит в режим ожидания ввода функций и на индикаторе появится сообщение "Для настройки нажми клавишу  F". Если ввода функций не произвести, то терминал входит в режим "Проверка терминала" с соответствующим сообщением на индикаторе и дальнейшим индицированием числа пропорционального раннее введённому коэффициенту масштабирования. Коэффициентом масштабирования называется числовое значение, используемое для приведения цифрового кода АЦП к натуральному весу (далее масштабирование).

Масштабирование терминала производится в следующем порядке.

а)	Разгрузить весоприёмное устройство.

б)	Произвести обнуление показаний весов, нажав на кнопку“T” на клавиатуре.

в)	Нагрузить весоприёмное устройство эталонным весом

г)	Р_эталон (не менее 50% от НПВ).

е)	Последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, кнопками «(» или «(» выбрать функцию 14 (требующую ввода пароля), затем кнопкой «В» вызывается подтверждение “ ПАРОЛЬ”,  вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает ввод пароля. Набрать пароль (19631), кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(». Кнопкой «В» закончить ввод пароля и на индикаторе появится подтверждение “ВЫБОР МАСШТАБА” входа в функцию  масштабирования. Нажать кнопку «В». На индикаторе будет отображен текущий масштабный коэффициент (М_тек). По формуле вычислить новый масштабный коэффициент (М_нов).

М_нов=(Р_эталон X M_тек)/Р_текущ

# Ввести новый масштабный коэффициент и нажать кнопку "В".

Работа терминала с ПЭВМ.

Связь с ЭВМ осуществляется по интерфейсу RS 232 со скоростью 4800 бод.

Протокол обмена бункерных весов и ПЭВМ выглядит следующим образом:

Далее кнопками «(» или «(» установите запятую в требуемую позицию. Нажмите кнопку «В», для завершения работы с функцией.

14 Функция устанавливает коэффициент преобразования кода АЦП в вес. Далее масштабный коэффициент. Работа функции подробно описана в пункте 9 - Калибровка (масштабирование)

15 Функция задает время « Успокоения при считывании веса в ИТОГ. При входе в функцию, на индикаторе появится подтверждение «ВРЕМЯ УСПОКОЕНИЯ». Далее необходимо ввести время в секундах, в течение, которого весы будут проверять, не изменяется ли вес продукта в ёмкости.

16 Функция устанавливает коэффициент усиления входного усилителя в зависимости от коэффициента передачи датчика(ов). Может принимать значения 00000(00007, где последняя цифра соответствует степени числа 2, т. е. коэффициент усиления программируется и принимает значения от 20  до  27  . Значение функции задаётся аналогично функции 09. Для работы с тензодатчиками функция 16 может принимать значения 00006 либо 00007. установка значения функции 16, производится при пуско-наладке весов, один раз, и в процессе работы, без особой надобности, не изменяется.

Дополнительные функции КЛАВИАТУРЫ:

символ   “T”               -  обновление веса ТАРЫ при условии,

что ВЕС меньше ПОРОГА ТАРЫ

символ   “C”               -  СБРОС и возможность выхода в режим выбора

функций (см.таблицу)

символ   “F”               -  режим выбора функций (см.таблицу) (функция клавиши

выполняется только при первоначальном входе в программу и

после функции СБРОС или ТАРА).

Дополнительные сообщения на ИНДИКАТОРЕ.:

ВЕРХНЯЯ СТРОЧКА :

1-ый символ :

СТРЕЛКА ВВЕРХ – ВЕРХНИЙ КРАН   ЗАКРЫТ

СТРЕЛКА ВНИЗ   – ВЕРХНИЙ КРАН    ОТКРЫТ

2-ой символ :

символ “р” – РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (автономно)

символ “а” – АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

3-ий символ :

символ “  п  ” – Разрешен ПУСК двигателя

символ “  с ” – Запрещена работа двигателя

символ “ _  ” – Автономная работа двигателя

Последующие символы :

ВЕС – АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

вес – РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (автономно)

НИЖНЯЯ СТРОЧКА :

1-ый символ :

Рисунок № 1.

Распайка гнезда на терминале, для подключения тензодатчика (ов) показана на рисунке № 1.

Распайка шнура соединительного между терминалом, ПЭВМ и блоком управления с подключенными исполнительными внешними устройствами показана на рис. № 2.

Рисунок № 2.

Заземлите ёмкость отдельным кабелем. Выберите удобное для эксплуатации место под установку прибора, но не далее 100 метров от самих весов. (При выборе места избегать расположения прибора рядом с мощным электрическим оборудованием.) Произведите внешний осмотр терминала на предмет отсутствия механических повреждений, соедините и закрепите разъём на кабеле датчика с ответной частью разъёма на терминале. Подайте напряжение питания на прибор.

6. Терминал весоизмерительный.

6.1 Устройство и работа.

Терминал весоизмерительный состоит из следующих узлов:

Узел вторичного электропитания, узел аналого-цифрового преобразователя (АЦП), процессорный узел, узлы ввода вывода информации, индикации, клавиатуры.

Терминал предназначен для обработки аналогово сигнала с тензодатчиков, перевода его в цифровой код, обработки цифровой информации, выдачи результата на табло индикатора, учёта количества пройденного через весы продукта и управления исполнительными внешними устройствами.

Блок управления тензометрической системой взвешивания работает совместно с терминалом, от которого и управляется. Блок управления осуществляет включение и отключение исполнительных устройств (пневмоцилиндров, электродвигателей и т. п.), в автоматическом и ручном режимах, опрос датчиков положения задвижек, индикацию состояния задвижек. (Блок управления может быть совмещён с терминалом.)

Автоматический режим. При включении терминала на индикаторе индицируется сообщение «проверка терминала», «для настройки нажми клавишу F». Далее необходимо прогреть прибор в течении 10 минут. Обнуление весов возможно, нажатием кнопки "Т" на терминале. (Потребуется ввести пароль.) Если значение веса на индикаторе прибора превышает значение функции 4 «порог тары», то обнулить весы не удастся. Чтобы обнуление весов всё же прошло, необходимо увеличить значение функции 4 до превышения её значения над весом на индикаторе прибора. Для работы с наливной ёмкостью необходимо перевести тумблер «Работать автономно» в положение «выкл.». Терминал в этом положении даст разрешение на работу подающего насоса, если наливной кран открыт, а сливной закрыт. По мере заполнения ёмкости и достижения веса заданного на терминале ф-цией 2 «верхний предел» (см. п. 6.2) терминал запретит работу наливному насосу. Можно не дожидаться верхнего предела и отключить насос заранее. Это никак не скажется на учёте пройденного через весы продукта. Для слива продукта из ёмкости необходимо закрыть наливной кран и открыть сливной. При этом прибор даст разрешение на работу сливному насосу, если продукта в ёмкости больше, чем задано ф-цией 3 «задание остатка». Прибор автоматически выключит насос, если: количество продукта, взятого из ёмкости равно «дозе отпуска» задаваемого ф-цией 5, количество продукта в ёмкости достигло минимума, задаваемого ф-цией 3. При необходимости, возможно, остановить слив продукта из ёмкости ранее, что никак не повлияет на учёт его количества. При закрытии сливного крана происходит насчёт счётчика общей СУММЫ в нормальном режиме работы, а при аварийном режиме - в момент пропадания питания.

08 Резервная функция.

09 Функция задаёт количество измерений для усреднения результата взвешивания. Чем больше усреднений, тем точнее результат, но и больше время взвешивания. Усреднений должно быть столько, чтобы они могли отфильтровать внешние вибрационные воздействия, но при этом быстродействие прибора было в два раза выше, скорости истечения продукта. (Из расчёта допустимой погрешности отвеса). Для расчёта быстродействия прибора необходимо умножить время одного измерения (см. ф-цию 07) на количество усреднений. Для дозирующих устройств и бункерных весов, как правило, количество усреднений задаётся в пределах от двух до четырёх. Чтобы задать количество измерений для усреднения значения веса, последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, кнопками «(» или «(» выбрать функцию 09, затем, кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Кнопками «(» или «(» установить количество измерений для усреднения.

10 Функция задаёт дискретность индикации. Чтобы установить дискретность индикации необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «(», «(» выбрать функцию 10, затем, кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Дискретность индикации устанавливается для двух младших разрядов индикатора. Кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(».. Дискретность рекомендуется выбирать из ряда 01, 02, 05, 10, 20, 50, 00. Кнопкой «В» закончить работу с функцией.

11  Функция обнуляет общий итог. (Требует пароля.) При входе в функцию, по окончанию ввода пароля, на индикаторе появится подтверждение «ОБНУЛЕНИЕ ИТОГА». Следующее нажатие на клавишу «В» приведет к обнулению счетчика суммы, а нажатие на клавишу F отказ от  этой функции.

12 Функция задаёт номер аппарата для работы в локальной компьютерной сети. Значение функции 12 задаётся аналогично функции 09.

13 "СДВИГ ЗАПЯТОЙ" Функция устанавливает положение запятой при индикации результата взвешивания. Для установки запятой на индикаторе прибора необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «(» или «(» выбрать функцию 13 , затем кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию.

04. Функция задает уставку "Порог тары". Она служит для задания порога, выше которого тару взять нельзя. Масштаб числа, задаваемого функцией 04, полностью совпадает с масштабом текущего веса на индикаторе прибора. Уставка "Порог тары" задаётся аналогично уставки "Задание предела" (см. ф-цию 02). При необходимости оттарировать весы с нагрузкой превышающей «Порог тары», необходимо увеличить значение функции 04.

05. Функция задает «Дозу отгрузки». При открытии сливного крана и закрытии наливного весы разрешают работу сливному насосу до тех пор, пока с весов не будет слита «Доза отгрузки». Для слива следующей «дозы отгрузки» необходимо закрыть, а затем открыть сливной кран. Если «доза отгрузки» равна нулю, то режим дозирования не работает, и двигатель не будет автоматически отключаться до полного опорожнения ёмкости. Если по каким-то причинам произошла утечка продукта из ёмкости, больше «дозы выгрузки», то эта утечка будет учтена в счётчике общей суммы пройденного через весы продукта. Масштаб числа, задаваемого функцией 05, полностью совпадает с масштабом текущего веса на индикаторе прибора. Уставка " Задание дозы " задаётся аналогично уставки " Задание предела " (см. ф-цию 02).

06. Резервная функция.

07 Функция задаёт режим работы АЦП (аналого - цифрового преобразователя). Для задания режима работы АЦП последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «(» или «(» выбрать функцию 07, затем кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(». Формат - 000XY, где Y-определяет период обновления данных: 1-2,5 мс., 2-5,0 мс. ..... 9-22,5 мс., 0-25,0 мс., а Х задаёт режим работы АЦП. Рекомендуется устанавливать значение 1 (авто калибровка) и 5 (фоновая калибровка). В режиме фоновой калибровки период обновления данных увеличивается в 6 раз. Для дозирующих устройств и бункерных весов функция 07 может принимать значения от 00012 до 00017, что соответствует по быстродействию для одного цикла измерения от 5,0 мс. до 17,5 мс. При сильных внешних вибрационных воздействиях, больших колебаниях питающего напряжения, наличия сильного электромагнитного излучения значение функции может быть увеличено до 00019. При этом необходимо снижать скорость истечения продукта. Кнопка «В» завершает работу с функцией.

Насчёт счётчика суммы произойдёт даже при выключенных весах, если по каким-то причинам произошла утечка продукта из ёмкости. Результат хранится в энергонезависимой памяти. Для просмотра счётчика общей СУММЫ надо включить ключом выключатель доступа к информации о количестве пройденного через весы продукта. При этом значение общей СУММЫ будет перемигиваться с информацией о состоянии весов.

Во время работы, терминал выводит сообщения о состоянии весов, аварийных ситуациях, нарушениях режима погрузки или выгрузки на индикатор («ёмкость полная»,  «ёмкость пустая»,  «Авария! Нарушен режим»,  « режим: ручной»,  «режим: погрузка»,  «режим выгрузка», «всё выключено», «доза выгружена»). При аварийных ситуациях терминал приостановит работу весов, и как только авария будет устранена весы автоматически, без дополнительных команд, продолжат работу.

Функциональные значения клавиш клавиатуры терминала приведены в таблице № 1.

| Символ обозначения кнопки клавиатуры | Функциональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ( | Служит для изменения в большую сторону и смены режима индикации. | Используется для просмотра общего количества продукта, пройденного через весы. |
| ( | Служит для изменения в меньшую сторону. |  |
| ( | Служит для позиционного смещения влево. |  |
| ( | Служит для позиционного смещения вправо |  |
| F | Служит для вызова функции, останавливает работу весов. | Используется только во время индикации “СБРОС”. |
| В | Служит для подтверждения функции или параметра, запускает весы в работу. | Обязательно завершает любую операцию ввода данных. |
| С | Служит для перехода в режим “СБРОС”. |  |
| Т | Служит для принятия текущего значения веса равным нулю. | Используется для компенсации веса тары, остатка продукта, загрязнении на весах. |

# Ручной (автономный режим) режим. Для перевода весов в ручной режим необходимо переключить тумблер «Работать автономно» в положение «ручной режим».

# При этом на индикаторе терминала 2-й символ первой строки изменится с буквы «А» - автоматическая работа на букву «Р» - ручная (автономная) работа и слово «вес» будет написано не большими буквами, а маленькими. Это означает, что разрешена работа с кнопочного поста управления насосом, при условии, что оба крана сливной и наливной закрыты. Индикаторы состояния задвижек на датчиках положения горят красным цветом, если задвижки закрыты. Если в ручном режиме попытаться открыть сливной или наливной краны, то работа насоса будет немедленно заблокирована

6.2 Описание функций.

Описание функций терминала указано в таблице № 2.

| Функции | СООБЩЕНИЕ НА ИНДИКАТОРЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| (01) | ПАРОЛЬ + ОБНУЛЕНИЕ ТАРЫ | ОБНУЛЕНПЕ ВЕСА ТАРЫ В ПАМЯТИ (через пароль) |
| (02) | ЗАДАНИЕ ПРЕДЕЛА | ЗАДАНИЕ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ОТ ПЕРЕЛИВА. (порог 2) |
| (03) | ЗАДАНИЕ ОСТАТКА. | ЗАДАНИЕ МИНИМУМА ДО КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ СЛИВ ПРОДУКТА. (порог 1) |
| (04) | ПОРОГ ТАРЫ. | ПОРОГ 3 ДО КОТОРОГО ВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ ТАРУ. |
| (05) | ЗАДАНИЕ ДОЗЫ | ДОЗА ОТПУСКА. |
| (06) | РЕЗЕРВ. | Свободная функция. |
| (07) | РЕЖИМ РАБОТЫ АЦП. | ЗАДАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ АЦП |
| (08) | РЕЗЕРВ. | Свободная функция. |
| (09) | ( УСРЕДНЕНИЕ | КОЛИЧЕСТВО УСРЕДНЕНИЙ |
| (10) | ДИСКРЕТНОСТЬ | ДИСКРЕТНОСТЬ ИНДИКАЦИИ |
| (11) | ПАРОЛЬ + ОБНУЛЕНИЕ ИТОГА | ОБНУЛЕНИЕ ИТОГА (Общей СУММЫ) (через пароль) |
| (12) | АДРЕС ТЕРМИНАЛА. | НОМЕР АППАРАТА (ДЛЯ СВЯЗИ С ЭВМ) |
| (13) | СДВИГ ЗАПЯТОЙ | УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПЯТОЙ |
| (14) | ПАРОЛЬ + ВЫБОР МАСШТАБА | УСТАНОВКА МАСШТАБА (через пароль) |
| (15) | ВРЕМЯ УСПОКОЕНИЯ. | Время успокоения при считывании веса в ИТОГ. |
| (16) | УСИЛЕНИЕ АЦП | УСТАНОВКА УСИЛЕНИЯ АЦП |

7. Программирование и настройка терминала.

Установить тумблер "сеть" во включенное положение. На индикаторе терминала на несколько секунд появится слово "Проверка терминала", а потом появится сообщение "Для настройки нажми клавишу  F" после чего прибор переходит в режим индикации.

Если во время индикации сообщения "Для настройки нажми клавишу  F" нажать кнопку "F", прибор перейдёт в режим программирования, на индикаторе появится "ВЫБОР ФУНКЦИИ 01 ОБНУЛЕНИЕ ТАРЫ".

Для перехода в режим программирования уже включённого прибора необходимо последовательно нажать кнопки "С" и "F".

Выбрать необходимую функцию можно с помощью кнопок "(", "(" и нажать кнопку "В" (ввод). На индикаторе появится слово-подтверждение. Для продолжения работы с функцией надо нажать кнопку "В", а для отказа от данной функции - любую другую кнопку. Для завершения работы с функцией необходимо так же нажать кнопку "В".

8. Пояснения.

01 Функция используется для оценки предварительной нагрузки на тензодатчики, разбаланса входного усилителя АЦП (аналого - цифрового преобразователя). Бывает, необходима при первичной настройке прибора, пусконаладочных и ремонтных работах. Во время эксплуатации весов может быть использована для оценки работоспособности изделия при аварийных ситуациях. Не рекомендуется пользоваться этой функцией без особой надобности. Функция защищена паролем.

02 Функция задаёт уставку "Задание предела" - порог, при котором прибор даёт команду внешним исполнительным устройствам, о прекращении подачи продукта в весоизмерительную ёмкость. Эта функция служит для задания предела, до которого продукт можно закачивать в ёмкость.

Для задания уставки " Задание предела " необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, “F” и кнопок «(» или «(» выбрать функцию 02. Затем кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение (см. табл. №2), вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. (Для выделения используется подчеркивание, изменяемой цифры.) Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(». Кнопкой «В» закончить работу с функцией. Масштаб числа, задаваемого функцией 02, полностью совпадает с масштабом текущего веса на индикаторе прибора.

03 Функция задаёт уставку "Задание остатка" – порог, при котором прибор даёт команду внешним исполнительным устройствам, о прекращении выгрузки продукта из весоизмерительной ёмкости. Уставка " Задание остатка " задаётся аналогично уставки " Задание предела " (см. ф-цию 02). Уставка необходима для предотвращения остановки весов в случае загрязнения ёмкости остатками продукта и т. п..

# Text boxes

11

6

9

8

7

10

11

6

5

13

4

14

3

12

2

15